SERUM AMH ÖLÇÜMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Serum numunelerinden yapılacak AMH ölçümlerinin Elektrokemilüminesans immünolojik testi “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay) metodu ile yapılması gerekmektedir.

- Test prensibinin Sandviç prensibi olması ve toplam test süresinin 18 dakikayı geçmemesi gerekmektedir.

- Sonuçların, 2 noktalı kalibrasyonla cihaza özgü bir şekilde oluşturulan bir kalibrasyon eğrisi ve reaktif barkodu veya e‑barkod aracılığıyla sağlanan bir ana eğri ile belirlenmesi gerekmektedir.

- Reaktifler - çalışma solüsyonları aşağıdaki gibi olmalıdır.

- M Streptavidin kaplı mikropartiküller, 1 şişe, 6.5 mL:

Streptavidin kaplı mikropartiküller 0.72 mg/mL; koruyucu madde.

- R1 Anti-AMH-Ab~biotin, 1 şişe, 8 mL:

Biotinlenmiş monoklonal anti‑AMH antikoru (fare) 1.0 mg/L; fosfat tamponu 50 mmol/L, pH 7.5; koruyucu madde.

- R2 Anti-AMH-Ab~Ru(bpy), 1 şişe, 8 mL:

Rutenyum kompleksi ile işaretlenmiş monoklonal anti‑AMH antikoru (fare) 1.0 mg/L; fosfat tamponu 50 mmol/L, pH 7.5; koruyucu madde.

- Analizör her numunenin analit konsantrasyonunu (pmol/L veya ng/mL cinsinden) otomatik olarak hesaplamalı ve çevirme faktörleri: pmol/L x 0.14 = ng/mL, ng/mL x 7.14 = pmol/L olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 0.07‑164 pmol/L veya 0.01‑23 ng/mL aralığında olmalı ve saptama sınırının altındaki değerler < 0.07 pmol/L (< 0.01 ng/mL) şeklinde rapor edilmelidir.

- Analizin Boş Sınırı, Saptama Sınırı ve Ölçüm Sınırı aşağıda verilen değerler gibi olmalıdır;

Boş Sınırı = 0.049 pmol/L (0.007 ng/mL)

Saptama Sınırı = 0.07 pmol/L (0.01 ng/mL)

Ölçüm Sınırı = 0.214 pmol/L (0.030 ng/mL)