- Cihazda, floresan, brightfield, renkli brightfield, faz kontrast görüntüleme modları bulunmalıdır.

- Lam ve farklı hücre kültürü plastiklerinde görüntüleme yapılabilmelidir.

- Cihaz ile tek renk, çok renkli, time-lapse, Z-stack ve film çekimi görüntüleme metodlarında görüntü alınabilmelidir.

- Floresan ışıma her biri 50.000 saat ve üzeri ışıma sağlayabilen LED ışık küpleri aracılığıyla sağlanmalıdır.

- Cihaza aynı anda 4 floresan LED küpe kadar takılabilmelidir.

- Cihaza entegre edilebilecek yirmiden fazla floresan LED küp seçeneği bulunmalı ve istendiğinde ek olarak temin edilip, cihazla birlikte gelen aparat aracılığıyla kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

- Aşağıdaki özelliklere sahip floresan LED küpler sistemle birlikte temin edilmelidir;

| LED Küp | Renk | Eksitasyon (nm) | Emisyon (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DAPI | Mavi | 357/44 | 447/60 |
| GFP | Yeşil | 470/22 | 525/50 |
| Texas RED | Kırmızı | 585/29 | 628/32 |

- Cihaz üzerine aynı anda 5 objektife kadar takılabilmelidir. Objektifler, manuel olarak hareket ettirilebilmelidir.

- Cihaza uyumlu, yüksek kaliteli, uzun çalışma mesafesi ve coverslip-corrected özelliklere sahip, 1.25-100x aralığında farklı özelliklerde çeşitli objektifler bulunmalı, İstenirse kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmelidir.

- Aşağıdaki özelliklere sahip objektifler sistemle birlikte temin edilmelidir;

| 20X | Fluorite | LWD | 0.45NA | 6.12WD | phase-contrast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40X | Fluorite | LWD | 0.65NA | 1.79WD | phase-contrast |
| 100X | Achromat |  | 1.25NA | 0.17WD | coverslip-corrected |

- Cihaz ile mikron altı ölçüde (0.150 µm) çözünürlükte otomatik odaklama yapılabilmelidir.

- Cihazda, LED tabanlı RGB aydınlatma düzeninde, 3.45 µm piksel çözünürlüğe sahip yüksek hassasiyetli 3,2 MP (2048 x 1536) CMOS monochrome kamera bulunmalıdır.

- Cihazdan alınan görüntüler ve kayıtlar aşağıdaki özellik ve dosya formatlarında kaydedilebilmelidir.

    - 16 bit RAW monokrom: TIFF, PNG (12 bit dinamik aralık),

    - 8 bit renk: TIFF, PNG, JPG,

    - Filmler ve time-lapse: AVI, WMV

- Cihaz, 45.7 x 58.4 x 45.7 cm boyutlarında olmalı ve yaklaşık 16.4 kg olmalıdır.

- X/Y tarama tablası hareket aralığı 120 mm x 80 mm olmalı, mikron altı ölçüde çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Tarama tablası manuel olarak hareket ettirilebilen mekanik özellikte olmalıdır.

- Mikroskop içerisinde 4 GB RAM'e sahip gömülü PC bulunmalıdır.

- Mikroskobun, 10 GB SSD dahili hafızası bulunmalı ve yanında verilen memory stickle birlikte 16 GB ek hafıza temin edilmelidir.

- Kullanıcı tarafından kurulabilecek kolaylıkta olmalıdır.

- İstendiği taktirde doku kültürü kabini içerisine koyulabilmelidir.

- Karanlık oda ihtiyacı bulunmamalıdır.

- Opsiyonel olarak onstage inkübatör bağlanabilmeli ve time-lapse çalışması yapılabilmelidir. İhaleyi kazanan firma, time-lapse çalışmasının yapılabilirliğini gösterebilmek için, ihale kararının yayınlanmasını takip eden 5 gün içerisinde onstage inkübatörle birlikte demo çalışması yapmalıdır.

- Cihaz internete bağlanabilmeli ve internete bağlı olması durumunda özel Cloud oturumu cihaz üzerinde açılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 4 adet USB 2.0; 1 adet USB 3.0; 1 adet Display Port; 1 adet RJ45 girişi bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde oküler bulunmamalı, görüntülemeler 18.5”, 1920x1080 piksel çözünürlüğüne sahip dahili LCD ekran ile yapılabilmelidir.

- Floresans ışıma ile çekilen görüntülerde floresans yoğunluğu histogram grafiği oluşturulabilmeli ve cihaz yazılımı ile görüntülenebilmelidir.

- Satış ve satış sonrası destek için Bursa’da ikamet eden bir firma personelinin bulunması gerekmektedir.

- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalı ve satış sonrası teknik destek sağlayabilmelidir.