PT, APTT ve FİBRİNOJEN

- Cihaz analiz işlemleri yaparken numunelerin cihazlara verilmesinden itibaren numunenin alınması, reaktif ile karıştırılması vb. işlemleri tam otomatik olarak yapılmalıdır.

- Cihazlara bir defada en az 30 örnek yüklenebilmeli ve sürekli numune yüklenebilme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz sürekli rasgele erişimli (continuous random access) çalışmalı ve stat girişli (acil) çalışabilmelidir. Cihazda reaktif ve numuneler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.

- Cihazların analiz yöntemi; kromojenik ve immünolojik çalışmalar için fotometrik, pıhtılaşma çalışmaları için ise magnetik tanımlama, mekanik veya optik sistem olmalıdır.

- Cihazlarda, reaktif ve örnek kontaminasyonunu minimuma indirmek amacıyla numune ve reaktif probları ayrı ayrı olmak üzere cihazın en az 2 probu olmalı; problar her pipetlemeden sonra içten ve dıştan temizleme solüsyonu ile yıkanmalıdır. Problarda sivi seviye detektörü olmalı ve kit miktarı azaldığında kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazlarda kapak delme (cap-piercing) özelliği bulunmalıdır.

- Her bir cihaz için yazıcı, kesintisiz güç kaynağı ve gerekli tüm çevre birimleri olmalıdır.

- Teklif verecek firma; Yetki belgesi ve yetkili satıcı belgesini mutlaka İhale (Teklif) dosyasına eklemelidir.